一、 安装

1．环境要求：

1）平稳、干净的环境，无灰尘，避免震动，仪器周围无强电磁干扰源；
2）避免阳光直射以及潮湿，环境温度在15℃至35℃范围内（低于18℃系统将报警，但仍可继续测量），相对湿度范围在10%～90%；
3）电源电压在198V至242V，电源频率为47～63Hz，电源插座的零地电压≤0.5V，应连接至专用地线上；

2．装箱单：
序号 品名及规格 数量 备注
1 主机箱 1件 含主机、附件箱、说明书等
2 试剂箱 1件 含稀释液、溶血素、酶清洗液等

3．安装步骤：
1）将BC-3000plus主机水平放置，要平稳、可靠、防止振动；
2）打开主机右侧门及前门，取消机械臂的固定装置，关闭前门及右侧门。
3）连接液路：将BC-3000plus主机背面液路接头的小塞子拔掉，根据导液管与BC-3000plus背面的液路接头颜色对应分别连接稀释液、冲洗液的连接，并将相应的传感器接好，顺时针方向旋紧；
4）打开仪器左侧门，将溶血素导管的接头连接至溶血素瓶上，并连接好传感器。
5）废液导液管的连接：将废液导液管红色端接在主机背面的“WASTE”液路接头上，顺时针方向旋紧，另一端插入废液桶中。
6）安装打印纸：打开记录仪门，将纸正面向里装入记录仪盒中，关上记录仪门。
7）连接好键盘、主机电源线。

4．调试：
1）打开主机电源开关，电源指示灯亮；
2）主机进行内部初始化，屏幕发亮不显示，持续约50秒。
3）仪器检测系统硬件工作是否正常，有无溶血素、稀释液、冲洗液。
4）自检过程结束后，仪器进入计数界面，同时显示本底计数情况，并可对仪器进行设置，包括日期、时间、打印格式等。

5．操作规程：
1）标本准备：用全血或预稀释模式将标本准备好，摇匀后分别放入进样针下；
2）测试：按“开始”键后，仪器自动加溶血素、自动计数；
3）打印：计数结束，仪器自动打印报告。
4）重复上述操作，完成所有标本的测试；
5）关机：将E-Z清洗液放入进样针下，进入主菜单“关机”菜单，连续“确定”后，仪器自动进行灌注关机，仪器提示“请关闭电源”时，将主机电源关掉。

二、 保养

日常维护程序：

1）更换稀释液、冲洗液、溶血素：当仪器报警，出现“无稀释液”、“无冲洗液”、“无溶血素”时，进入仪器主菜单“服务”“维护”程序，分别执行更换稀释液，更换冲洗液、更换溶血素。

2）灼烧、反冲宝石孔：当出现“WBC堵孔” 或“RBC堵孔”报警时，进入仪器主菜单“服务”“维护”程序，分别执行“灼烧宝石孔”、“反冲宝石孔”程序。

3）清洗计数池：当计数池被污染时，进入仪器主菜单“服务”“维护”程序，执行“清洗计数池”程序。

4）排空计数池：排空WBC和RBC计数池内的稀释液，进入仪器主菜单“服务”“维护”程序，执行“排空计数池”程序。

5）探头清洗液、E-Z液浸泡：执行此功能由采样针吸入1.6ml的清洗液浸泡液路和计数池。将探头清洗液或E-Z液放在采样针下，进入仪器主菜单“服务”“维护”程序，执行“探头清洗液浸泡”程序或“E-Z液浸泡”程序。

打包：当机器两周以上不用时，完成排空操作。

1）取出稀释液、冲洗液、溶血素桶中导液管。
2）进入主菜单“服务”程序，执行“打包”程序。仪器自动排空液路。
3）用蒸馏水冲洗液路：将冲洗液、稀释液、溶血剂导液管放入蒸馏水中，按[确认]键，用蒸馏水清洗机器。
4）排空液路：取出稀释液、冲洗液、溶血剂导液管，按[确认]开始排空液路。
5）当屏幕显示“请关闭电源”时，关闭电源，将仪器擦干，包装好保存。

三、 维修

1． 常见故障及解决办法

| 故障信息 | 可能原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 本底异常 | 预稀释时样品杯不干净 | 更换新样品杯 |
| 接地不好 |  | 良好接地 |
| 噪声干扰 |  | 清除干扰源 |
| 稀释液有杂质 |  | 更换稀释液 |
| 吸样有气泡 |  | 重新测试 |
| 计数池污染 |  | 清洗计数池 |
| WBC、RBC、PLT重复性不好 | WBC、RBC计数时间设置不正确 | 重新设置 |
| 宝石孔堵 |  | 排堵 |
| 标本未混匀 |  | 测量前完全混匀 |
| WBC、RBC计数池污染 |  | 清洗计数池 |
| 标定系数不正确 |  | 重新标定 |
| 电路板故障 |  | 检修电路板 |
| 接地不好或有干扰 |  | 清除 |
| 偏转电机故障 | 偏转受阻 | 清除障碍 |
| 光耦损坏 |  | 更换 |
| 升降电机故障 | 升降电机受阻 | 清除障碍 |
| 步进电机故障 |  | 维修 |
| 真空室真空故障 | 液路管道弯曲、打结、堵塞 | 检查管路 |
| 管路连接口脱落或松开 |  | 检查管路 |
| 真空系统故障 |  | 检查真空室 |
| 真空室压力故障 |  | 同上 |
| 环境温度异常 | 环境温度超过15-35℃范围 | 调节环境温度 |
| WBC或RBC堵孔 | 通道计数时间设置不正确 | 重新设置 |
| 通道内有污物 |  | 保养 |